安庆市第一人民医院PET-CT、直线

加速器应用项目辐射环境竣工环境保护验收意见

2018年9月1日，安庆市第一人民医院在公司内主持召开了安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器应用项目竣工环境保护验收会议。验收工作组由安庆市第一人民医院（建设单位）、核工业二七〇研究所（环评单位）、江苏核众环境监测技术有限公司（验收监测单位）等单位的代表以及3名专家组成（名单附后）。

验收工作组检查了工程建设情况和环境保护设施及措施的执行情况，听取了建设单位对工程项目的介绍和验收监测单位对验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关材料。经过讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器应用项目为:在龙山院区使用一台医用电子直线加速器（6、10MeV）和一台PET-CT及使用放射性核素18F。

该项目的环境影响评价文件，安徽省环境保护厅以皖环函[2016]541号文批复，并于2016年11月重新核发了辐射安全许可证（皖环辐证[01815]）。

二、工程变动情况

本项目在建设过程中与原设计方案相比，直线加速器机房顶部与 阶段相比加厚了10cm，其余屏蔽及防护措施并未发生变化，根据竣工环境保护验收监测结果，能够满足相关标准的要求。

三、环境保护设施落实情况

1.该项目执行了环境影响评价制度，总体落实了环境保护措施，环境保护审批手续完备。

2.安庆市第一人民医院成立了辐射防护管理机构，制定了有关管理制度，操作规程，培训计划，应急措施等辐射安全管理文件；依据《验收监测表》，该院辐射工作人员，开展了个人剂量监测，职业健康体检和辐射安全与防护培训；设置了工作信号灯、警示标志。

四、环境保护设施调试效果

根据江苏核众环境监测技术有限公司编制的《安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器应用项目竣工环境保护验收监测报告表》，该院加速器和PET-CT机房周边的辐射环境检测结果均能符合环评文件、批复及国家相关标准的限值要求。

五、结论

安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器应用项目总体符合环境保护验收的有关规定，在完善现状检测和辐射安全管理检查内容叙述后，同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

（1）认真学习《中华人民共和国放射性污染防治法》等有关法律法规，结合医院实际情况修订辐射管理制度，不断提高医院核安全文化素养和安全意识，定期开展自测，积极配合环保部门的日常监督检查，确保加速器安全运行。

（2）重视辐射安全负责人和辐射工作人员辐射安全与防护培训

和考核；对新进辐射工作人员及时安排参加辐射安全与防护培训，考核合格后方能上岗；对辐射管理制度进一步梳理和完善。