# 货物需求及技术要求

### 货物需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **采购限价（元）** | **年约使用量** | **合同期** |
| 1 | 血糖试纸 | 2.2 | 5万张 | 二年 |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。2、合同期：二年配送服务。3、标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页）予以证明。4、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术规格要求** |
| ★1 | 试纸 | **试纸原装进口** |
| ★2 | 所投品牌需自带血糖数据管理软件 | 血糖管理系统应能与医院信息系统（HIS）以及实验室信息系统（LIS）相连接，实现血糖数据实时上传 |
| ★3 | 血糖管理系统软件 | 能提供多种满足临床需求血糖报表，具备计算机软件著作权登记证书。 |
| 4 | 检测原理 | 葡萄糖脱氢酶（GDH-FAD） |
| ★5 | 测试血样 | 新鲜毛细血管全血血样和静脉全血血样。 |
| 6 | 国际标准认证 | 符合ISO 15197:2013标准 |
| 7 | 抗干扰性 | 抗干扰能力好，不受氧气、麦芽糖、乳糖等多种物质的干扰。 |
| ★8 | 测试时间 | ≤5秒 |
| 9 | 采血量 | ≤0.6uL |
| 10 | 显示界面 | 中文，可自主设定范围，警示高/低血糖值；有中文报错原因提示。 |
| 11 | 测量范围满足 | 1.1—27.8mmol/L。 |
| 12 | 红细胞压积范围满足 | 20—60% |
| 13 | 院感防控 | 配套血糖仪需具备推（弹）出使用过试纸一体化装置，减少院感。 |
| 14 | 网采平台限价及流水号 | 血糖试纸必须为网采平台限价内的产品提供网采截图和流水号。 |
| 15 | 配套血糖仪 | 免费提供血糖仪供医院使用并保障正常使用，免费提供血糖仪所需的电池等消耗品，每台血糖仪提供正确操作规程。 |
| 16 | 质控品 | 配套质控品种类≥2种。 |

### 二、货物质量及售后服务承诺

货物质量：中标人提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准。

售后服务承诺：接到甲方供货通知或其他关于产品问题，供应商应在48小时内做出有效响应。

### 三、验收

 中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。