# 货物需求及技术要求

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **名称** | **技术参数** | **采购限价（元）** | **二年约使用量** |
| 1 | MYCu宫内节育器 | 适用范围：预期放置于妇女子宫腔内，作避孕用。1、由节育器及放置器组成2、节育器材质及部件包括：0Cr18Ni9不锈钢丝基体、含量99.99%的铜丝螺旋管、含有吲哚美辛的甲基乙烯基硅橡胶药条，节育器含铜面积为225平方毫米。放置器材质为聚丙烯及聚乙烯。3、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。备注：鉴于三类植入产品安全有效性，产品需可溯源。国家免费提供的宫内节育器品种不属于此次投标范围。 | 153 | 120个 |
| 盆底肌肉康复器 | 1、盆底肌肉康复器的重量：21g±2g; 34g±2g; 46g±3g; 58g±3g; 70g+3g;2、盆底肌肉康复器表面应平整，无杂质。3、盆底肌肉康复器标号应清晰可见，标号在尾线末端。4、盆底肌肉康复器球体短轴，应符合球体短轴长度为26.2mm±2mm.5、盆底肌肉康复器尾线长度为12cm±3cm6、尾线与球体的连接应能承受500g砝码的静拉力10S而不断裂 | 245 | 144个 |
| 盆底肌肉治疗头 | 适用范围：配套我院法国杉山PHENIX USB4型盆底康复设备使用，用于传递电刺激信号及盆底肌电信号。1、适用部位:阴道，2、每个电极环预期与人体接触面积:11c㎡±1c㎡，3、导电电阻:≤2Ω，4、绝缘电阻:两电极环之间，连接导线的线芯与线芯之间，线芯与表皮之间的绝缘电阻≥20MΩ(a.c.500 V或d.c. 500 V)，5、防进液:探头部分：IPX4，6、盆底肌肉治疗头为非 AP/APG 型产品，7、专人专用，防止交叉感染，专人可重复使用。 | 255 | 144个 |
| 金属双翼阴道扩张器 | 金属绝缘，利普刀手术专用，带排烟孔；可反复高温高压灭菌消毒。各规格型号。 | 180 | 12个 |
| 一次性使用阴道电极 | 适用范围: 配套我院南京伟思SA980X型盆底康复设备使用，与传递治疗主机发出的电刺激电流或传导肌电信号至治疗主机。1、导通电阻:<100Ω;2、隔离电阻:>10MΩ;3、电介质强度:两不锈钢片之间施加1500V电压历时1min无闪络和击穿。4、手持，防旋转、防滑脱，不易从阴道滑出。 | 38 | 48个 |
| 2 | 妇用凝胶敷料 | 1、半透明、无浑浊及悬浮物的不定形水凝胶2、凝胶均匀透明或半透明水凝胶，色泽均匀，无不溶性异物，在常温时保持胶状，不干涸或液化。3、粘度：25Pa.s-45Pa.s4、酸碱度：PH值3.8-4.55、规格：3g/支6、配医用级聚丙烯（PP）材质阴道给药器，给药器表面应光滑、不应有毛剌、裂纹、污渍、气泡及黑点；给药器推拉应顺畅，无明显阻滞现象。 | 68 | 1500盒 |
| 高效单体银妇用抗菌洗液 | 1. 具有广谱杀菌、消炎作用。
2. 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠球菌具有抑菌作用。
3. 银离子含量为50-100μg/g，PH值6.0-8.0。

4、规格：200ml/瓶。 | 25 | 240瓶 |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1、采用聚丙烯为主要原材料制成，主要由上叶、下叶和手柄组成。2、轴转式，如能符合本技术要求规定的要求，也可采用其他结构型式。3、规格：大号、中号、小号，无菌产品。4、扩张器在自然闭合状态时，上、下叶头端和左右偏移≤2 mm。5、扩张器扩张至最大档时，施加20N作用力,允许产生的变形量应≤30mm。6、扩张器若采用环氧乙烷进行灭菌处理后,环氧乙烷的残留量应不大于10μg/g。 | 0.54 | 40000个  |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1、即毁式一次性使用无菌手术用阴道扩张器（宫腔镜手术用）2、大号产品宽度w≥32毫米。3、中号产品宽度w≥30毫米。4、有即毁性能5、推拉式，各规格型号 | 5.2 | 360个 |
| **说明：**1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；2、本项目一次性规划，分步实施，按实结算；本项目耗材进入招标人SPD管理。服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行；3、供货期限：合同签订后2年；4、投标人须承诺：（1）中标产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；（2）中标产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。本项须提供承诺函加盖投标人公章；5、中标人供货价格计算方式如下：最高限价（单价）×中标费率=供货价格（单价）6、两年预估使用量仅代表医院过去2年使用估量，仅供投标人报价时参考。本次采购最高投标费率：100% |

**二、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务承诺**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**四、验收**

 中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。