附件：招标人回复

**安庆市第一人民医院宫腔一体镜采购项目  
异议的回复**

各潜在投标人：

异议答复如下：

**1、质疑事项1：**★6、密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道。

事实依据：此条技术参数中“内置双层硅胶密封帽”用于宫腔镜中是为防止术中灌注液外漏，硅胶存在易老化开裂增加手术成本，现在有运用于宫腔镜的更新一代技术磁片阀门结合医用硅胶双重材质，双重防水，不老化节约手术成本,更优于此参数。

建议把此条参数改为：★6、密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水或内置全自动闭合磁性阀门双重密封装置设计。  
 **答复内容：**“全自动闭合磁性阀门双重密封装置设计”若优于招标参数，在招标应答时填写优于，并提供权威证明文件即可，故此条招标参数不做修改。  
 **2、质疑事项2：**★8、超广角镜头，视场角≥80°，景深3mm-100mm，视向角30°。事实依据:宫腔镜手术中视场角60°就可以满足临床需求,多出的角度为超出手术视野部分,边缘出现扭曲变形更增加了光学与目镜设计的复杂度，故障率更高。市面上国产免扩宫的30°镜鞘一体的“宫腔一体镜”视场角都没有≥80°，均以60°为主流。视场角≥80°,为湖南科迈森医疗科技有限公司生产的型号KMS-IV(一体)宫腔镜的独家参数,目地为锁标。  
 为招标公平公正，建议把此条参数改为：★8、超广角镜头，视场角≥60°，景深3mm-100mm，视向角30°。  
 **答复内容：**招标参数“★8、超广角镜头、视场角≥ 80°；景深3mm-100mm；视向角 30°”，据了解此条参数的国内厂家莱夫凯尔、科迈森、南京迈瑞等品牌均符合，故此条招标参数不做修改。详见附件1

附件1：

