# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 两年预估量 | 单位 | 最高投标限价（单价/元） |
| 1 | 全自动染片机 |  | 1 | 台 | 94000.00 |
| 2 | 革兰氏染色液 | 5\*1000ML | 24 | 套 | 3100.00 |
| 3 | 抗酸染色液 | 4\*1000ML | 8 | 套 | 3100.00 |
| 4 | 真菌免疫荧光显色试剂 | 100测试 | 5 | 盒 | 4000.00 |
| **说明：****1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；****2、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入采购人SPD管理。服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行；****3、供货周期：合同签订生效后两年或采购费用总额达到该包总投标价（预算金额×投标费率）时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算；****4、投标人须承诺：（1）所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；（2）所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。本项须提供承诺函加盖投标人公章；****5、投标人须在投标文件中提供标★项技术参数的技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。**投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书**。若中标人未在采购文件要求的期限内提供相关技术证明文件或中标人提供的相关技术证明文件不能完全符合采购文件要求，则视为虚假响应。****6、中标人供货价格计算方式如下：最高限价（单价）×投标费率=供货价格（单价）（如所投产品的安徽省医药集中采购中心平台限价低于该项目最高限价（单价）则按平台限价（单价）×投标费率=供货价格（单价）****7、两年预估使用量仅代表医院过去2年使用估量，仅供投标人报价时参考。** |

**二、技术参数**

1.染片量及染色速度：一次性染片量不少于14片，革兰氏染色每小时不少于80片，抗酸染色每小时不少于60片。

2.★染色模式：非喷染式原理，避免染液杂质及残留形成堵孔，减少维护频率及更换喷头费用。

3.★加热功能：染色机采用染色液直接加温法，染液温度不低于60度，满足热染需求。

4.★内置水平仪：用于调整设备安装的水平和垂直位置，确保离心时仪器处于安全状态。

5.试剂组成：革兰氏为经典四步法操作，抗酸染色为三步法，可选配冷染法、萋尼氏法、荧光金胺O法。

6.报警系统：仪器配套独立液量报警模块（非一体式结构设计），可根据场地调整摆放，避免试剂量不足影响染色效果，具备相应试剂位故障提示功能，直接屏幕提醒试剂位方便检查维护。

7.日常维护：染色机带有自动清洗功能，搭配专用清洗液，具有清洗管路和杀菌作用。

8.★质控：随机提供染色用玻片，用于仪器染色效果评估以及性能验证。

9.★通用性要求：无需专用玻片或专用玻片装置，直接将玻片水平放置在托盘上即可。

10仪器和染色液耗材要为同一品牌。

**三、质量要求**

1.中标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和中标人投标文件所要求的技术标准。

2.保证是原产地生产的原装产品。

**四、交货地点：**

根据采购人需求送至指定地点。

**五、供货、保修及售后要求**

1.货物质量:中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务:依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3.质保期内设备故障要求1小时内应答， 2小时形成解决方案。逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

**六、验收**

货物到达现场后，由采购人组织首次验收，中标人必须向采购人提供厂家出具的合格证明、供货证明和质量检验证书。到货后，若中标人提供的产品不符合技术参 数要求和国家标准。院方有权拒收，无条件退货或要求换货。

**七、付款方式**

本项目一次性规划，分步实施，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。