二氧化碳激光治疗机技术参数

1.激光波长：10.6μm±1μm

*2.激光模式模式：多模

3.运行模式：连续运行、间歇加载

4.冷却系统：封闭水循环冷却

5.焦点光斑直径：≤0.8mm

6.瞄准指示光：650nm半导体可见光，功率＜5mW

*7.光束终端发散角：θ≤20mrad

8.终端输出激光功率：≥22W±10%（机器末端功率）

9.激光输出功率复现性 Rp：优于±10%

10.导光系统：六关节三自由度导光臂

*11.刀头配置：长度分别为 7cm、8cm、10cm 和带气体通道的 10cm 刀头，可满足临床不同治疗需求（提供证明材料）

12.激光输出模式：连续输出

13.激光防护镜：防护镜对治疗治疗波长的光密度：≥4。，可见光透射比：≥65%

*14.电磁兼容 应符合 YY 0505-2012 的要求（提供检测报告）

微波治疗仪

工作原理：

微波是指波长很短的无线电波，它所包括的波长范围通常是指频率在300MHz～300GHz（即波长在1m-1mm）之间的电磁波。微波多功能治疗仪，是利用微波的聚热效应照射人体病变部位，该处水分子随微波场而振动发热，加速血液循环及组织的新陈代谢，促进血液和神经功能的恢复。尤其对抑制细菌增长、消炎、消肿具有显著的疗效。其应用范围广，疗效显著，已被国内外许多医疗机构采用，对一些疾病的治疗取得了令人满意的效果。

WB-3100微波治疗仪采用微波的频率是2450MHZ，在人体上其作用深度为3-5cm，对局部作用一定时间后，深5cm处的温度可升至40℃，它产生的热效应穿透力强，有效率高，这是红外、短波、超短波的致热所无法比拟的，它的穿透力可通过脂肪层到肌肉层，因此利用微波能量可以活血、消炎、止痛，对各种炎症具有显著疗效。

主要技术参数和特点：

1.面板采用数码显示；

2.理疗功能：连续输出

3.电源适应范围：AC：电压220V±10%   频率：50Hz±5%

4.输出功率：    理疗0-60W，治疗0-100W；

5.时间控制：    治疗时：0—99秒，以1秒步进；

理疗时：0—30分，以1分步进；

以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

6.微波频率： 2450MHz±50 MHz；

7.整机功率： 580W；

8.辐射器驻波比： S≤3；

9.传输线驻波比： S≤1.5；

10.外壳泄露： ≤10mw/cm²；

11.无用辐射： ≤10mw/cm²；

12.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；

13．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。

仪器标准配置：

台式主机：  1台；

宝兴微波软件 V1.0  1套；

包装箱：  1个；

探头线(理疗和治疗)：  2根；

理疗探头： 2个；

治疗探头： 7个；

脚踏开关： 1个；

电源线： 1根；

支架： 1个；