# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 膀胱扫描仪 | 台 | 1 |  |
| **标“★”项的技术参数在投标文件中提供技术证明文件之一(医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书)予以证明。技术证明文件中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。** | | | | |

1. **技术参数**

★1.容积测量范围：20 ml～999 ml。

2.容积测量准确度：允许误差≤±15%；

3.显示器：≥5寸 彩色液晶触摸屏。

4.扫描模式：专家模式、简易模式。

5.测量模式≥3种模式。

★6.扫描切面：具有≥12扫描切面。

7.显示内容：测量结果、位置提示、B型图像页面显示。

8.校正功能：具备对膀胱轮廓校正功能。

9.扫描图像：具有扫描图像实时勾边。

10.图像显示功能：实时显示膀胱形态图像。

★11.膀胱扫描仪图文工作站软件，用于检查结果数据存储、显示及打印。

12.检测报告操作日志记录功能。

13.为台式机，非手持式，提供台车。

14.数据备份：管理员可以恢复到备份时间点的所有数据。

1. **人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

**四、货物质量及售后服务承诺**

1.货物质量:中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务:依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且整套设备质保不低于2年。采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3.质保期内设备故障要求1小时内应答， 2小时形成解决方案。逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

**五、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。