### 便携式血小板振荡保存箱技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 控制屏 | 高亮数码管显示，按键贴膜控制 |
| 额定功率（W） | 制热≥60W、制冷≥60W |
| 温度控制范围（℃） | 22.0±2.0 |
| 温度显示分辨力（℃） | ≥0.1 |
| 振荡方式 | 连续左右往复,水平振荡 |
| 振荡频率（次/min） | ≥45 |
| 振荡幅度（mm） | ≥35 |
| 环境温度（℃） | 5~35 |
| 电源电压（V） | AC220±22 or DC 12（带充电功能） |
| 袋数（袋） | 1-6（200ml） |
| 外观尺寸和体积 | 体积小、轻便 |