## Sheet1
动态血糖监测传感器技术参数
1.产品结构：发射器与传感器一体式设计，即开即用。
2.葡萄糖检测频次：每5分钟1个血糖数值，每天不低于288个血糖值。
3.校准类型：免校准。
4.MARD值：≦9%。实际检测误差与静脉血糖相比，多次比对（至少5次）空腹状态血糖不能超过10%（提供承诺函，格式自拟）”。
5.植入探针长度：小于5.7mm
6.传输：蓝牙/无线。
7.数据传输方式：主动传输。
8.血糖监测范围：2.2mmol/L~25.0mmol/L。
9.传感器厚度：小于等于4.2mm。
10.佩戴部位：腹部和手臂。
11.传感器的防水等级：IPX8。佩戴后60分钟即可显示血糖信息。有血糖实时图谱，多日血糖对比日期可选。有符合国家关于第3级智慧血糖管理系统的信息安全等级备案。建设要求：提供配套使用的血糖管理系统所需软硬件。可提供监测系统个人APP，可实现亲友、医生数据共享，远程监护多人共管。可提供医生专属APP，可实现一机多患者管理。可提供专用查房系统，实现科室动态血糖统一管理。
12.监测时长：≥10天。