凝胶成像分析仪技术参数

★1.采用高分辨率相机，有效像素越高越好，分辨率至少达到500万像素，拍摄的图片满足论文格式要求（TIF或JPG等格式）。

2.凝胶成像系统可以对核酸、蛋白质分子量、光密度、迁移率以及PH值和百分比含量等计算和比较，并具有1D分析、DotBlot图像处理分析功能。用于对DNA、RNA、蛋白等各种电泳凝胶图像的采集、观察分析和保存。

★3.配备电脑，并且电脑内含有专用凝胶成像分析软件，自动识别功能、帮助对泳道和条带的识别、调整和编号。可以将各种实验数据导出到Excel格式文件。

★4.302nm透射紫外波长，透射面积≥21cm* 26cm。紫外台可以抽出用于切胶，有切胶保护措施，避免紫外线对人体的伤害。

白光透照台：顶针磁吸式超薄LED白光透照台， LED冷光源，非紫外白光转换板，白光板上可以触摸调节光强，白光透照面积≥19cm*26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦。

5.检测灵敏度要高，可检测出低于20pgEB染色的双链DNA。

★6.拍摄完成的图像可以直接旋转调水平，无需后续再用其他软件进行调节，除旋转调水平外还具有图像裁切，反色，打印，添加伪彩，灰度调节等功能。

★7.具有审计追踪功能：至少4级账户管理权限，不同账户拥有不同的管理权限。具有日志查询功能，可以对使用者的操作记录进行记录和查看。具有数字签名功能，有利于数据安全。具有报告导出功能，可以把拍摄参数（包括拍摄时间、曝光时间、相机型号与序列号、最大和最小灰度值、像素合并、光圈、滤镜轮、软件版本号等信息）、拍摄图片结果和各泳道条带的分析结果以pdf格式一起导出。