**安庆市第一人民医院动态心电记录盒采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购需求（技术参数）** | **单位** | **单价限价/元** | **三年预估使用量** | **备注** |
| 1 | 动态心电图记录盒 | 1、12通道，记录时间≧24小时；2、记录器具有独立起搏通道，起搏通道≧10000点/秒采样率，普通心电采集≧4000HZ采样率；3、记录器具有模板分析技术、散点图分析技术、先进的人工智能（AI）分析功能；4、具有心率变异性分析（HRV），窦性心率震荡分析（HRT）、心率减速力分析（DC）等功能；5、具有自动房颤、房扑分析功能，起搏钉自动提取与识别功能；6、支持接入安徽省心电学专科医联体/心电远程诊断平台，支持卫星Holter系统及区域化Holter系统。 | 个 | 20000 | 4 |  |
| 配置清单：1、计算机2台，配置要求：（CPU≥i5处理器、内存CPU≥16GB、硬盘存储≥1TB及相关配件显示器≥19英寸、键盘、鼠标等）。2、2套动态心电记录器匹配的分析软件及2台配套使用的打印机。 |
| 说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。2.供货、安装、调试期：合同签订后20日历天内完成。3.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期至少为**两年，**质保期从货物验收合格后算起。4.质保期内设备故障要求1小时内应答，2小时形成解决方案。逾期采购人可自行组织维修，费用由中标人承担。 |